## Slide 1
風洞実験自動化システム（Windy）
現状の課題・原因分析・今後の方針
Leptrino 6軸力センサ × ロータリーステージ × 差圧風速計 / MATLAB自動計測 + Python後処理
2026-06-08

## Slide 2
背景：自動化後、結果が過去データと系統的にずれた
1
システム概要
■ 旧来の手動計測を MATLAB で自動化
  ・ 力: Leptrino 6軸センサ（自作 leptrino_server.py で取得）
  ・ 迎角: QT-ADL1 ロータリーステージ
  ・ 風速: 差圧センサ電圧 → 風速（make_windspeed.py）
  ・ 後処理: calc_force.py で空力係数 Cl, Cd, Cm を算出
問題の発端
■ 自動化システムの計測結果が、過去の手動計測と
  ・ 系統的に一致しない
■ 同一の NACA0012 剛体翼・同一機材のはず
■ 揚力係数 Cl が過去比で大きく出る／Cm がほぼ0だった
調査の進め方：症状を分解 → 容疑者を1つずつ実測で潰す
■ 「処理・較正・センサ読み込み・物理」のどこに原因があるかを、データと実測で切り分け
■ 付随して見つかった複数のバグ・不整合は順次修正（次ページ）
■ 最終的に1つの未解決の核心的問題（揚力 Fy の系統的増幅）に収束した

## Slide 3
これまでに解決・対応した問題
調査の過程で発見・修正したバグと不整合
2
項目
内容（問題）
対応
状態
モーメント単位換算バグ
Nm→gf10cm 換算が /10（誤）→ Cm が 100倍小さく算出
係数を *10 に修正。全実験フォルダの calc_force.py に適用
解決済
plot_PM 添字ハードコード
max_angle=20 固定で 30°計測時にグラフ破綻
データ長から動的に算出するよう修正
解決済
グラフ表示範囲
±20° 固定で 30°まで描画されない
全 calc_force.py を ±30° に統一
解決済
ステージ原点のズレ
ORIGIN_PULSE=11250 で過去(11025)と迎角基準が不一致
11025 に戻し、過去実験と整合。NACA0012 の α₀≈0 を基準化
解決済
ゼロ揚力角の手動管理
取付角ドリフトの確認・補正が手作業
calc_force.py に α₀ 自動レポート＋次回 ORIGIN_PULSE 推奨値を追加
解決済
リポジトリの重複・残骸
「 2」重複ファイル、追跡されたテスト出力
重複3件を削除、pressure_data.csv を追跡解除
解決済

## Slide 4
未解決の核心的問題：揚力 Fy の系統的な増幅
壁補正前の揚力傾斜が過去比 1.29 倍
3
症状：揚力傾斜 dCl/dα が新旧で系統的に違う
■ 旧 4実験：3.73〜3.77 /rad に集中
■ 新 2実験：4.86〜4.89 /rad に集中
■ 比 ≈ 1.29 倍
  ・ 各システム内では完全に再現性あり
  ・ → ランダム誤差でなく系統的な較正定数差
なぜ「物理的におかしい」と言えるか
■ 同一 NACA0012 翼・近いレイノルズ数（16万 vs 15万）
■ 同一翼なら dCl/dα は固定値のはず
■ Cl は無次元化済 → 風速差ではキャンセルされる
■ なのに 1.29 倍 = どこかに較正定数の不一致
派生する影響（すべて Fy 増幅に起因）
■ 揚力 Cl：過去比 約1.29倍（最大の症状）
■ 抗力 Cd：中〜高迎角で水増し（D=−Fx·cosα−Fy·sinα の Fy項に混入。α=15°で抗力の約44%が偽）
■ Cm がほぼ0 だった件：別原因（モーメント単位バグ）で、これは解決済み
■ 取付角 α₀ のズレ（旧0.68°→新1.45°）：別系統の問題（ステージ原点）で対応の考え方は確立

## Slide 5
診断：重心補正前の生6力を分解 → Fy 一点に収束
風速差(q)を補正した「力そのもの」のスケール（新/旧）
4
軸
スケール
信頼度
判定
Fy（揚力）
1.29×
高 r=0.999
増幅（本体）
Fz
1.23×
—
微小側力＝ノイズ
Mx
1.29×
高 r=0.999
= Fy×アーム(13cm)
Fx（抗力）
1.07×
高 r=0.998
ほぼ正常
My
1.07×
高 r=0.998
ほぼ正常
Mz
0.86×
低 r=0.68
ほぼ0・ノイズ
結論：すべて『揚力 Fy 1.29倍』に集約
■ Mx は Fy×アーム（新旧でアーム長 0.130m 一致）→ Fy の継承
■ Fz・Mz はほぼ0の微小量でノイズ（倍率に意味なし）
■ Fx・My（抗力方向）は正常
■ 抗力にも Fy が sinα で混入（自己整合）
■ → 独立した異常は Fy ただ一つ
重要：揚力(Fy)は水平方向、重量(Fz)は鉛直方向
■ 翼は鉛直軸まわりに回転 → 重量26NはFz軸（鉛直）
■ 揚力は水平面内 → Fy軸
■ おもり(鉛直)で検証したのは Fz軸。Fy軸は未検証

## Slide 6
切り分け：処理・較正・読み込みは『シロ』
実測・コード照合で1つずつ除外
5
✓ 力センサ（静荷重）
Fz軸は正確
既知おもりを 0.25% 精度で正しく計測
✓ 差圧電圧 mV
読み取りOK
自動取得値が手動読みと一致
✓ 風速計算式
式は同一
旧Excel と make_windspeed.py が小数8桁まで一致
✓ 気温・気圧 → 空気密度ρ
無関係
ρは q=0.5ρU²S で打ち消され Cl に効かない（実証）
✓ 力→係数 後処理
処理同一
calc_force.py の較正行列・換算が新旧バイト一致
✓ 迎角の正しさ
角度OK
失速角が新旧で整合（角度スケール誤差なし）
✓ 揚抗力の三角関数
問題なし
壁補正前の幾何迎角を使用（正しい）。生Fyより下流
✓ データロガー変換
差分なし
定格/10000 換算・軸順・ヘッダが新旧同一
→ 自動化の数値処理・センサ読み込み・較正に、Fy を選択的にずらすバグは発見されず

## Slide 7
残る容疑と解決法の模索
Fy だけが・高プリロード下で・乗法的に増幅
6
容疑① 軸間干渉（最有力）
■ 旧ロガー：計測前にタレ（ゼロ点）→ センサはゼロ付近で動作
■ 新システム：タレ無し → Fz=−26N（定格30Nの87%）で常時動作
■ 大きな Fz プリロードが Fy のゲインを変化させる
  ・ （6軸センサの combined-loading interference）
■ ゲイン変化は乗法的 → Pofst 減算で消えない
■ 観測（Fy増幅・Fx正常・Fzで検証済）と機構的に整合
容疑② 物理マウントのたわみ
■ 揚力（横荷重）下で支持系・スティングがたわむ
■ 実効迎角が荷重に応じて増える → 揚力方向に集中
■ 剛体翼でも支持系の剛性差なら起こり得る
■ 新リグの結合・剛性が旧と異なる可能性
補足：ソフト的タレは結果を変えない（Pofst減算で相殺）→ 物理対策が必要
決定的な切り分け実験：Fy 軸 水平荷重テスト
■ ①翼装着(Fz≈−26N)で Fy 方向に既知荷重 → 1.29倍出れば「Fy軸ゲイン/干渉」確定
■ ②翼を外し Fz≈0 で同荷重 → 正確なら「Fzプリロードによる干渉」が確定
■ ツール: tare_measure.m（ゼロ点取得→相対6力表示）を実装済み

## Slide 8
今後やること（ロードマップ）
7
STEP 1
実験室で Fy 軸 水平荷重テスト
プリロード有/無で実施。tare_measure.m を使用。最優先
次回実験
STEP 2
原因の確定
①Fy軸ゲイン/軸間干渉 か ②物理マウント か を判定
テスト後
STEP 3
対策の実施
干渉→カウンターウェイトで Fz プリロード低減／センサ再較正。たわみ→支持系の剛性向上
確定後
STEP 4
（補助）ピトー管で風速の独立検証
差圧タップ由来 U と直接比較し、動圧側の妥当性も確認
並行
STEP 5
全実験データの再処理・グラフ更新
原因解消後、過去・新データを統一条件で再算出し検証
最終

## Slide 9
まとめ
■ 付随する複数のバグ・不整合は修正済み（モーメント単位、グラフ範囲、ステージ原点、α₀レポート、整理）
■ Cm≈0 や Cl の一部は解決。残る核心は『揚力 Fy が過去比 1.29倍』ただ一点
■ 処理・較正・読み込みは網羅的に検証し『シロ』を確認
■ 残る容疑は ①軸間干渉（タレ無し・Fz高プリロード）②物理マウントのたわみ の2系統
次の一手
■ 実験室で Fy 軸 水平荷重テスト（プリロード有/無）→ 原因を確定 → 物理対策へ
■ ツール tare_measure.m 実装済み。確定後に全データ再処理