## Slide 1
Windy 風洞実験 自動計測システム
操作マニュアル
run_experiment.m | MATLAB R2022a 以降
迎角ステージ制御・6軸センサ計測・デジボル計測を統合自動化

## Slide 2
全体フロー
実験開始から結果グラフ出力まで
①
事前準備
config.json 設定 機器の接続
▶
②
スクリプト起動
run_experiment を MATLABで実行
▶
③
実験情報を入力
フォルダ名・気温気圧 最大迎角・開始フェーズ
▶
④
4フェーズ連続計測
Pofst→Mofst →Pdata→Mdata
▶
⑤
自動後処理
windspeed.csv生成 空力係数グラフ出力
👤 ユーザー操作
⚙ プログラム自動実行
⚙ 4フェーズとは
Pofst
正迎角・無風
0°→+1°→0°→…→+max°→0°
ゼロ点補正データ（風なし）
│
Mofst
負迎角・無風
0°→-1°→0°→…→-max°→0°
ゼロ点補正データ（風なし）
│
Pdata
正迎角・有風
0°→+1°→0°→…→+max°→0°
実験データ（風あり）
│
Mdata
負迎角・有風
0°→-1°→0°→…→-max°→0°
実験データ（風あり）

## Slide 3
① 事前準備
実験前に1回だけ確認する設定
👤 ユーザー操作
📄 config.json の設定
output_dir : データ保存先のルートフォルダ
例) "C:/Users/xxx/WindyData"
leptrino_port : Leptrino の COM ポート番号
qt_adl1_port : 迎角ステージの COM ポート
r6441b_port : デジボルの COM ポート
python_exe : 32bit Python（計測用）のパス
python_exe_64 : 64bit Python（後処理用）のパス
calib_a / calib_b : 較正定数（通常変更不要）
🔌 機器の接続確認
① Leptrino 6軸センサ
USB-RS232C 変換経由で PC に接続
② 迎角ステージ（QT-ADL1）
USB-RS232C 変換経由で PC に接続
③ R6441B デジボル（差圧センサ）
RS-232C で PC に接続
⚠ 注意
config.json の output_dir は "WindyData" のルートフォルダを指定（日付サブフォルダは含めない）
実験ごとに自動でサブフォルダが作成されます

## Slide 4
② スクリプト起動 ＆ 実験情報の入力
MATLAB コマンドウィンドウで操作
👤 ユーザー操作
>> run_experiment
1
実験フォルダ名
実験フォルダ名:
260605_rigid
• WindyData の直下に作成されるフォルダ名
• 形式の例: 260605_rigid / 260605_flex
• 使用不可文字: / \ : * ? " < > |
2
気温・気圧
気温 [℃]: 気圧 [mmHg]:
25.3 758.0
• 空気密度 ρ が自動計算される
• 水密度もKellの式で自動計算
• 全フェーズで共通（1回のみ入力）
3
最大迎角
最大迎角 [度, 1-30]:
30 ← Enter のみで 30°
• 1 〜 30 の整数で入力
• 入力した角度まで 1°刻みで計測
• 1フェーズあたり 2×max+1 点
4
開始フェーズ
開始フェーズ [1-4]:
1 ← Enter のみで Pofst から
• 通常は Enter（=1: Pofst から）
• 途中再開時は 2〜4 を選択
• 1:Pofst 2:Mofst 3:Pdata 4:Mdata

## Slide 5
入力後にプログラムが自動で行うこと
機器接続・フォルダ作成
⚙ プログラム自動実行
⚙ 自動処理の流れ
1. 迎角ステージ（QT-ADL1）に接続 → ホームポジションへ自動復帰
2. Leptrino 6軸センサの接続を確認
3. R6441B デジボルに接続
4. WindyMonitor（モニター画面）を起動
5. experiment_log.json を保存（気温・気圧・空気密度など）
📁 自動作成されるフォルダ構造
WindyData/
└── 260605_rigid/
├── data/
│ ├── 20260605_143022_260605_Pofst_01.00.csv ← 6軸センサCSV
│ ├── 20260605_143022_260605_Pofst_01.00_volt_raw.csv
│ └── ...
├── 20260605_Pofst_volt_summary.csv ← 差圧電圧サマリー（フェーズ毎）
├── 20260605_experiment_log.json ← 気温・気圧・校正定数
├── windspeed.csv ← 後処理で自動生成
└── Cl.png / Cd.png / ... ← 後処理で自動生成

## Slide 6
各フェーズ開始時のユーザー操作
フェーズは Pofst→Mofst→Pdata→Mdata の順に自動進行
👤 ユーザー操作
👤 無風フェーズ（Pofst / Mofst）の確認
Step 1
ブロワー停止の確認
「ブロワーが停止していることを 確認してください。 Enter を押してください: 」 → ブロワー停止を確認して Enter ※ Pofst の直前にのみ、差圧センサの 電圧オフセットが自動計測されます （ユーザー操作不要）
👤 有風フェーズ（Pdata / Mdata）の確認
Step 1
ブロワー起動・風速安定待ち
「ブロワーを起動し、風速が安定した ことを確認してください。 Enter を押してください: 」 → ブロワーを起動 → 風速が安定するのを確認 → Enter を押す
⚠ 有風フェーズのブロワー操作は 1回だけ（Pdata開始前のみ）
Mdata はそのまま風を出し続けた状態で自動継続されます。
Mdata 終了後のブロワー停止はユーザーが手動で行ってください。

## Slide 7
1計測点ごとにプログラムが自動で行うこと
各迎角で繰り返される処理（例: 0°→+1°→0°→+2°→0°…）
⚙ プログラム自動実行
a
迎角ステージ移動
指定角度へステージを自動移動 位置が確定するまで待機
▶
b
振動収束待ち
ステージ停止後 {angle_settle_sec} 秒待機 （config.json の angle_settle_sec で設定）
▶
c
6軸センサ計測開始
leptrino_server.py を バックグラウンドで起動 CSVへのストリーミング記録を開始
▶
d
デジボル計測ループ
6軸センサが規定量に達するまで R6441Bに繰り返しポーリング 差圧電圧を収集（~10サンプル/秒）
▶
e
データ保存
6軸センサCSV を確認 差圧電圧を volt_raw.csv に保存 volt_summary.csv に1行追記
⚙ モニター画面（WindyMonitor）の表示内容
・現在の迎角 / 進捗バー（何点目/何点中）
・6軸センサの振動波形（直近0.5秒をオシロスコープ的に表示）
・差圧電圧のリアルタイム値
・ファイルサイズ進捗バー（6軸センサ計測の完了度を視覚化）
・「一時停止」ボタン → 押すと「再開」「停止」の2ボタンが現れる

## Slide 8
エラー発生時の対処
計測中にエラーが起きても対話的に回復できる
👤 ユーザー操作
⚠ エラー発生時 または「停止」ボタン押下時にプログラムが表示するメッセージ（例）
════════════════════════════════════════ [エラー] 計測点 5/61 でエラーが発生しました フェーズ: Pdata 内容: Timeout reading from serial port ════════════════════════════════════════ どうしますか？ R: 再試行 S: スキップ P: フェーズ再開 C: フェーズ選択 Q: 終了
R
再試行
この計測点をもう一度実行する （機器の瞬間的なエラー時に使用）
S
スキップ
この点を飛ばして次の計測点へ進む （1点欠損でよい場合）
P
フェーズ 再開
このフェーズを最初からやり直す 部分データは自動削除される
C
フェーズ 選択
やり直すフェーズ番号を選ぶ （前のフェーズからやり直す場合）
Q
終了
実験を中止してプログラムを終了 機器の接続は自動でクリーンアップ
💡 フェーズ再開（P/C）時の部分データ自動削除について
P または C でフェーズを最初からやり直す際、data/ フォルダ内の当該フェーズのファイルを自動削除してから再計測します。
後処理（calc_force.py）に余分なデータが混入することを防ぐためです。

## Slide 9
全フェーズ完了後：自動後処理
make_windspeed.py → calc_force.py を順次実行
⚙ プログラム自動実行
⚙ Step 1：windspeed.csv の生成（make_windspeed.py）
【初回のみ】post_process/venv/ に 64bit Python 仮想環境を自動作成
requirements.txt から pandas / numpy / scipy 等を pip install
差圧電圧サマリー（Pdata / Mdata の volt_summary.csv）を読み込む
experiment_log.json から気温・気圧・校正定数を取得
各計測点の差圧電圧 → 動圧水柱高さ → 風速 U [m/s] を計算
windspeed.csv として実験フォルダに保存
⚙ Step 2：空力係数グラフの生成（calc_force.py）
windspeed.csv と data/ 内の 6軸センサ CSV を読み込む
オフセット補正（Pofst / Mofst データを差し引き）を実施
Cl, Cd, Cm などの空力係数を迎角ごとに計算
グラフ（PNG）を実験フォルダに自動保存
👤 後処理完了後にユーザーがすること
① WindyData/<実験フォルダ>/ を開いて Cl.png / Cd.png などを確認
② ブロワーを停止する（有風実験の場合）
③ 迎角ステージは自動でホームポジション（0°）に戻っています
⚠ 後処理がスキップされるケース
4フェーズのいずれか volt_summary.csv が欠けている場合は後処理を自動スキップ
→ 欠けているフェーズを再実行するか、手動で後処理スクリプトを実行してください

## Slide 10
まとめ：操作チートシート
実験当日に確認するポイント
👤 ユーザーが入力・確認すること（全部で 7ステップ）
1. run_experiment を実行
2. 実験フォルダ名を入力 例: 260605_rigid
3. 気温 [℃] を入力
4. 気圧 [mmHg] を入力
5. 最大迎角を入力 （Enter のみ → 30°）
6. 開始フェーズを選択 （Enter のみ → 1: Pofst から）
--- フェーズごとに ---
7a. 無風フェーズ → ブロワー停止確認 → Enter
（Pofst 直前のみ電圧オフセットが自動計測される、操作不要）
7b. 有風フェーズ → ブロワー起動・風速安定後 → Enter
⚙ プログラムが自動でやること
・機器（ステージ/センサ/デジボル）の接続
・フォルダ自動作成（WindyData/<実験名>/data/）
・各計測点：ステージ移動→センサ計測→デジボル計測→保存
・4フェーズを Pofst→Mofst→Pdata→Mdata の順に自動進行
・エラー時：R（再試行）/ S（スキップ）/ P（フェーズ再開）…を確認
・全完了後：windspeed.csv → 空力係数グラフを自動生成
Windy 風洞実験自動計測システム — 操作マニュアル