## Slide 1
【解決】揚力傾斜の系統差 = デジボル接触不良が真因
rigid3（接触修正後）で旧データと一致。揚力傾斜は ±5° で算出
揚力傾斜 dCl/dα
3.87
/rad
旧3.94 と一致（0.98×）
ゼロ揚力角 α₀
0.77
°
旧0.5〜0.7 と一致
風速 U
13.11
m/s
旧12.2より高風速でも傾斜同じ
結論
■ 接触不良を直したら、揚力傾斜 3.87/rad ＝ 旧3.94/rad とほぼ完全一致。1.14〜1.29×の差は消滅
■ rigid3 は U=13.11 m/s（旧より高風速）でも傾斜は同じ → 同じ翼なら傾斜は風速によらない（無次元化が正しく機能）
■ 真犯人：差圧電圧（デジボル）の接触不良 → mV過小 → 動圧q過小 → Cl=L/q が過大 → 傾斜が過大に見えていた
■ これまで疑った マウント/センサFy軸/定格/処理/空力弾性 は すべて無罪

## Slide 2
推移：605 → 608 → 610 → rigid3（剛体 NACA0012, ±5°）
記録mVが低い＝接触不良が酷い ほど 傾斜が過大に出ていた
実験
記録mV
記録 dCl/dα
真mV1320へ補正
備考
旧 平均
1165
3.94
—
基準（正常）
新0605
1054
4.92
→3.90
接触最悪→mV最低→傾斜最大
新0608
1169
4.44
→3.92
新0610
1157
4.49
→3.92
新 rigid3 ★
1332
3.87
実測
接触修正後→補正不要で旧に一致
読み方
■ 0605は記録mVが1054と最低（接触が最悪）→ 傾斜4.92と最大。接触の程度がそのまま傾斜の過大さに対応
■ 真mV=1320へ補正すると 0605/0608/0610 すべて 約3.9/rad に収束。rigid3は実測で既に3.87（補正不要）

## Slide 3
真因の整理：『傾斜』と『α₀』は別原因だった
① 揚力傾斜 1.14〜1.29× → デジボル接触不良
■ 差圧電圧の接触不良で mV が過小に読めていた
■ mV低 → 風速U低 → 動圧q低
■ Cl = L / q なので q過小 → Cl・傾斜が過大
■ 接触修正(rigid3, mV=1332)で 3.87/rad＝旧に一致
  ・ ※傾斜は風速によらない量。同じ翼なら一定のはずが、
  ・ qの誤りで膨らんで見えていた
② ゼロ揚力角 α₀ のズレ → 取付角（マウント）
■ 605: α₀=1.44° → 608:0.93 → 610:0.75 → rigid3:0.77
■ 再マウントで取付角が改善し旧（0.5〜0.7）へ収束
■ α₀は q補正の影響を受けない（Cl=0の位置は不変）
■ → デジボルとは独立した別問題だった
潰してきた容疑者（すべて無罪と確認済み）
■ ソフト/ロガー（瞬時値一致）・センサFz較正(おもり0.25%)・定格Limit・後処理(新旧同一)・整定時間・三角関数
■ マウントねじれ柔性（空力弾性）も不要に → 真因はデジボル接触不良で確定

## Slide 4
まとめ：謎の解決
■ 揚力傾斜の系統差（最大1.29×）の真因 = 差圧デジボルの接触不良（mV過小→q過小→Cl過大）
■ 接触修正後の rigid3 で 3.87/rad ＝ 旧3.94/rad と一致 → 解決
■ α₀のズレは別問題（取付角）で、再マウントにより既に解消
■ マウント/センサ/定格/処理/空力弾性 はすべて無罪と確認済み
今後
■ デジボルの接触を点検項目に追加（計測前にmV妥当性チェック）。過去の新データは真mVが分かれば補正可能